电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置

Embedded charging and testing device for AC charging piles

（工作组讨论稿）

20250801

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

ICS 17.220.20

N 29

团体标准

TCIMA  0148—××××

目  次

T

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 试验方法	7

6 检验规则	12

7 包装、运输及贮存	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国仪器仪表行业协会提出。

本标准由中国仪器仪表行业协会归口。

本标准起草单位：国网黑龙江省电力有限公司营销服务中心、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、云南电网有限责任公司计量中心、宁波泰丰源电气有限公司、深圳市江机实业有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、浙江涵普电力科技有限公司等。

本标准主要起草人：刘惠颖、曲井致，国帅、刘鑫宇、刘献成、于雷、金鑫、李腾斌、潘琳斌、孙世杰、刘良涛、姚元其等。

电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置

- 范围

本文件规定了电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置（以下简称“装置”）的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存。

本文件适用于新制造的电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A 低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B 高温

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）, 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼 热丝可燃性试验方法（GWEPT）

GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 11150-2001 电能表检验装置

GB/T 11918.1-2014 工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求

GB/T 17215.211-2021  交流电测量设备  通用要求、试验和试验条件  第11部分：测量设备

GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.8-2018 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 18487.2-2023 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流直流电源的连接要求

GB/T 20234.2-2023 电动汽车传导充电用连接装置  第2部分：交流充电接口

GB/T 29317-2021 电动汽车充换电设施术语

GB/T 33708-2017 静止式直流电能表

NB/T 33002-2018 电动汽车交流充电桩技术条件

- 术语和定义

GB/T 18487.1-2015、GB/T 18487.2-2001、GB/T 29317-2012、NB/T 33002-2010界定的以及下列术语和定义适用本文件。

- 3.1

交流充电桩 AC charging pile

采用传导方式为具有车载充电设备的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

- 3.2

电动汽车交流充电桩嵌入式随充随检装置 embedded charging and testing device for AC charging pile

以车作为负载，安装在充电枪头上用于检测交流充电桩计量性能的设备。

- 4 技术要求

- 4.1 环境要求

- 4.1.1温度

温度在-20°C~40°C

- 4.1.2湿度

- 湿度：5%~95%

- 4.1.3海拔

海拔高度不超过2000m。

- 4.2 外观与结构要求

- 4.2.1标志

检定装置至少应有下列标志：

- 检定装置型号及代号；

- 产品名称的全称；

- 生产厂家的厂名全称及商标；

- 额定参数；

- 出厂年月及编号。

- 4.2.2 显示要求

应能显示充电电能量，电能量显示位数应不少于6 位(至少含3位小数)，支持液晶显示或App显示。

- 4.3机械要求

4.3.1 冲击

应符合GB/T17215.211-2021中5.2.1的规定。

4.3.2. 振动

应符合GB/T17215.211-2021中5.2.2中的规定。

4.3.3 跌落

应符合GB/T20234.1-2023中7.29中的规定。

- 4.3.4 外壳防护等级

应符合GB/T 4208-2017中IP54的规定。

- 4.3.5 耐热阻燃

应符合GB/T20234.1-2023中7.27中的规定。

- 4.4 电气要求

- 4.4.1 电源

要求如下：

a) 额定电压：单相 220 V，允许偏差-10%～7%；

b) 频率：50 Hz，允许偏差±0.5 Hz；

c) 波形：正弦，波形畸变≤5%。

- 4.4.2 绝缘电阻

应符合GB/T 18487.1—2015第11章的规定。

- 4.4.3 介电强度

装置能承受频率为50Hz，历时1min的工频耐压试验，若需要，也可采用直流试验电压。试验电压值应符合表1的规定。

- 介电强度试验电压

单位为伏特

| 额定电压U1 | 介电强度试验电压 |
| --- | --- |
| ≤60 | 1000 |
| 60＜U1≤300 | 1500 |
| 300＜U1≤700 | 1890 |
| 700＜U1≤1000 | 2200 |
| 1000<U1≤1500 | 2700 |

- 4.4.4 表面温度限值

要求如下：

a)装置的可抓握部位,其允许的最高温度不应超过:

1)金属部件:50 ℃;

2)非金属部件:60 ℃。充电电缆允许的最高温度可放宽至70 ℃,适用放宽条件时,应在充

b)装置可接触的非抓握部位,其允许的最高温度不应超过:

1)金属部件:60 ℃ ;

2)非金属部件:85“℃。

- 4.5 电磁兼容性

- 4.5.1 射频电磁场辐射

应符合GB/T9254.1-2021中5.2的规定。

装置在下列条件下，应满足GB/T 9254-2008第6章规定的B级ITE装置的辐射骚扰限值要求：

a）作为台式装置；

b）采用交流供电的装置，电源线应使用长度为1m的无屏蔽电缆；

c）装置处于工作状态：

1）输入充电电缆的电流由线性负荷提供；

2）输出充电电缆接纯阻性负载；

3）电流在额定电流的10%~20%之间。

- 4.5.3 静电放电抗扰度

装置在下列条件下，应能承受GB/T 17626.2-2018表1规定的试验等级为3的静电放电试验：

a）作为台式装置；

b）装置在工作状态。

- 4.5.4 工频磁场抗扰度

装置应能承受GB/T 17626.8-2018中规定的严酷等级为3级的工频磁场抗扰度试验，试验过程

中，不应损坏，功能正常、准确度应符合4.5的规定。

- 4.5.5 快速瞬变脉冲群

装置应能承受GB/T 17626.4-2018中规定的严酷等级为3级的电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验。

试验结束后，不应损坏，功能正常、准确度应符合4.5的规定。

- 4.6 测量性能

- 4.6.1 基本误差

在表7参比条件下各准确度等级装置功率及电能测量的百分数误差不应超过表2的规定，各准确度等级装置电压、电流有效值不应超过表3的规定。

- 有功功率及有功电能的基本误差限值

| 负载 | 功率因数 cosφ | - 各准确度等级检定装置的基本误差限值 - % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| 平衡负载 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 不平衡负载 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |

- 电压、电流有效值的基本误差限值

| 类别 | - 各准确度等级检定装置的基本误差限值 - % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| 电压有效值 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 电流有效值 | 0.3 | 0.1 | 0.05 |

- 4.6.2 测量重复性

装置的测量重复性用试验标准差表征，进行不少于10次的测量，电压、电流、功率及电能的实验标准差不应超过表4的规定。

- 电压、电流、功率、电能测量的试验标准差限值

| 准确度等级 | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验标准差限值（%） | 0.02 | 0.01 | 0.05 |

- 4.6.3 影响量

由影响量引起的误差改变量不应超过表5的要求。

- 电能影响量引起的误差改变量限值

| 序号 | 影响量 | 范围 | 功率 因数 cosφ | 各准确度等级校验仪的误差改变量限值（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| 1 | 环境温度 | （1±20 %）参比值 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 2 | 频率 | （1±5 %）参比值 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 3 | 电压电流信号中五次谐波 | 电压10%、电流40%五次谐波 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 4 | 电流信号中的奇次谐波 | 电流波形为奇次谐波波形 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 5 | 电流信号中的间谐波 | 电流波形为间谐波波形 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 6 | 相序 | 逆相序 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 7 | 电压不对称度 | 有一相或两相电压为零 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |

- 4.6.4 时钟要求

装置的内部时钟示值误差应不超过1s。

- 4.6.5 温度测量要求

测量范围满足-25℃～55℃，温度测量最大允许误差不超过±1℃。

- 4.6.6 稳定性

短期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的20%。长期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的40%。

- 4.7 接口

装置接口应符合GB/T44993-2024中4.6接口性能的规范要求。

- 4.7.1 功率接口

- 装置的功率输入接口插座应符合GB/T 20234.3-2023第七章接口规范要求。

- 4.7.2 电能脉冲输入接口

脉冲信号低电平为(0~0.7)V，高电平为(3.5~24) V。输入阻抗应大于10k，接口宜兼容无源脉冲信号。

- 4.7.3 电能脉冲输出接口

输出脉冲信号低电平为(0~0.4)V，高电平为(4.75~24)V。

- 4.7.4 辅助接口

应具备火线（L）、零线（N）、保护接地（PE）、充电连接确认（CC）、控制引导（CP）；可具备辅助电源（A+、A-）引出接口，交流电源引出接口应具备防误碰保护。

- 4.8 接口安全性

装置应具备连接安全防护、温度监测功能等。

- 5 试验方法

- 5.1 环境条件

- 5.1.1 高温试验

应符合GB/T 2423.2-2008 规定方法，并在下列条件下试验：

a）仪器在工作状态下，正常包装；

b）温度：55℃或最高工作温度；

c）时间：72h。

试验中应符合本文件中4.5要求。

- 5.1.2 低温试验

应符合GB/T 2423.1-2008 规定方法，并在下列条件下试验：

a）仪器在工作状态下，正常包装；

b）温度：-25℃或最低工作温度；

c）时间：72h。

试验中应符合本文件中4.5要求。

- 5.1.3耐湿热性能试验

按照GB/T 7261-2016中10.5的规定方法进行。

- 5.2 机械要求

- 5.2.1 外观与结构

5.2.1.1 冲击

装置牢固固定在刚性支承面上承受30N推力，力通过直径12mm硬棒上的半球面端部来施加。该硬棒应当施加在当准备使用装置时其可触及的以及其变形可能会引起危险的外壳的每一部分。

5.2.1.2 振动

装置应在非工作状态且无包装的条件下，经受下列严酷等级的振动试验，试验后装置应能正常工作，不应出现损坏和发生信息改变。

- 频率范围：10Hz～150Hz；

- 交越频率：60Hz；

- 频率小于60Hz时，恒定的位移振幅为0.075mm；

- 频率大于60Hz时，恒定加速度为10m/s2（1.0gn）；

- 扫频循环数：10 。

5.2.1.3 跌落

对于非金属外壳的设备，如果额定最低工作环境温度低于2°C,则使设备冷却到最低环境工作温度，然后在10分钟内完成试验。

将设备以其正常使用的方式从相应的高度跌落到50mm厚的坚硬木板或水泥地上。

设备根据自重决定产品的跌落高度，自由跌落4次。

- 跌落高度选择表

| 跌落高度 mm | 设备未包装质量 kg |
| --- | --- |
| 50 | >50,<100 |
| 100 | >10,<50 |
| 250 | >5,<10 |
| 500 | >2, <5 |
| 1000 | <2 |

试验后产品外观应完好，外壳无变形，并能符合本标准4.5要求。

- 5.2.2 防护等级

- 装置防尘防水应按GB/T 4208-2017的规定IP54要求，进行检查。

- 5.2.3 耐热阻燃

应符合GB/T 17215.211-2006中5.8的规定。

- 5.3 电气要求检验

- 5.3.1 电源

按照应符合GB/T 7261-2016第11章规定的方法进行。

- 5.3.2 绝缘电阻

绝缘电阻试验前,应先断开供电装置的外部供电连接,闭合或短接各试验回路,在供电装置电气连接的各独立带电回路之间、各独立带电回路与保护接地导体(金属外壳)之间施加500V 直流电压,持续1min,检测供电装置的绝缘电阻不小于10MΩ。印制电路板和多接头组件可在试验时拔下、断开或用标准样件代替.应符合GB/T 18487.1—2015第11章的规定。

- 5.3.3 介电强度

- 应符合GB/T 18487.1—2015第11章的规定。

- 5.3.4 表面温度限值

- 按照GB/T 20234.1-2023 6.2.13中规定的方法进行试验。

- 5.4.1 射频电磁场辐射

按照GB/T9254.2-2021中第5部分规定的方法进行。

- 5.4.2 静电放电抗扰度

应符合GB/T 17626.2-2018中规定的方法进行试验。

- 5.4.3 工频磁场抗扰度

应符合GB/T 17626.8-2018中规定的试验方法进行试验。

- 5.4.4 电快速瞬变/脉冲群抗扰度

应符合GB/T 17626.4-2018中规定的试验方法进行试验。

- 5.5 测量性能

- 5.5.1 试验参比条件

试验参比条件见表7。

- 参比条件

| 序号 | 影响量 | 参比值 | - 各准确度等级装置参比条件的最大允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2级 | 0.1级 | 0.05级 |
| 1 | 环境温度 | 23 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ | ±2 ℃ |
| 2 | 相对湿度 | 50 % R.H. | ±20 % R.H. | ±20 % R.H. | ±20 % R.H. |
| 2 | 纹波 | 等于0 | ±2 % | ±2% | ±2% |
| 3 | 供电电源电压允许偏差 | 额定电压 | ±5 % |  |  |
| 4 | 供电电源频率允许偏差 | 标称值 | ±1 % |  |  |
| 5 | 外部工频磁场 | 等于0 | < 0.05mT |  |  |
| 6 | 高频电磁场30kHz~3Ghz | 等于0 | < 1V/m |  |  |
| 7 | 射频场的传导干扰150kHz~ 80M分钟 | 等于0 | < 1V |  |  |

- 5.5.2 基本误差

试验应在表7规定的参比条件下进行。

试验前，检验标准应按照制造商规定的时间进行预热，达到热稳定。

检验标准应至少比被试检定装置高一个准确度等级，若高一个等级时应将检验标准的已定系统误差值加在检定装置的误差计算结果中。

使用标准表法检测基本误差限值，比较检验标准电压、电流、功率及电能值与检定装置电压、电流、功率及电能值应符合表2、表3的要求。

- 5.5.3 影响量

- 5.5.3.1一般试验条件

只宜对单一影响量分别进行试验，所有其他影响量保持在表8规定的参比条件。

试验时，检验标准应处于表8规定的参比条件下。

- 5.5.3.2环境温度影响

试验按照GB/T 11150-2001中6.9.2的规定，试验结果应满足表6要求。

- 5.5.3.3自热影响量

试验按照 GB/T33708-2017中7.4的规定，试验结果应满足表6要求。

- 5.5.3.4外部恒定磁场影响量

试验按照GB/T17215.211-2006中8.2.4的规定，试验结果应满足表6要求。

- 5.5.4 时钟要求

装置与标准时钟测试仪同时记录其指示时间，按（1）式计算检定装置时钟示值误差ΔT，即：

ΔT=T'−T                        .............   (1)

式中：

T——标准时钟测试仪的显示时刻，s；

T´——被检装置的显示时刻，s。

- 5.5.5 测量重复性

进行电压、电流、功率及电能重复性试验时，每项试验的重复次数不少于10次，并按式（2）计算检定装置的电压、电流、功率及电能标准差估计值S：

.............   (2)

式中：

S ——电压、电流、功率及电能标准差估计值；

Ei ——第i次测量时校验仪的基本误差，%；

——Ei的算术平均，即，%；

n——重复测量的次数，n≥10。

计算结果应符合表4的要求。

- 5.5.6 稳定性检验

在7小时内以15分钟为一个时间间隔进行检定装置的基本误差测量，获得一组误差测量值e0、e1…e28。长期稳定性为e0、e1…e28的最大值与最小值之差。短期稳定性为相邻试验点测量值之差中的最大值的绝对值。

短期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的20%。

长期稳定性不应超过各准确度等级对应的基本误差限值的40%。

- 5.6 接口

- 5.6.1 功率接口

- 装置的功率接口插座应按照GB20234.2-2015中第七章尺寸要求进行检验。

增加接口安全使用加热装置检验功率接口温度监测功能。

- 5.6.2 电能脉冲输入接口

使用直流电压源输出低电平及高电平电压信号，进行装置的脉冲检验。

- 5.6.3 电能脉冲输出接口检验

使用示波器检测电能脉冲输出接口低电平及高电平信号。

- 5.6.4 辅助接口检验

使用示波器对辅助接口进行测试。

- 6 检验规则

- 6.1 检验分类

装置的检验分为型式检验和出厂检验。

- 6.2 检验项目

检验项目应符合表8的规定。

表8 检验项目

| 序号 | 检验项目名称 | 技术要求条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境要求 | 4.1 | Δ |  |
| 2 | 外观与结构 | 4.2 | Δ |  |
| 3 | 机械要求 | 4.3 | Δ | Δ |
| 4 | 电气要求 | 4.4 | Δ |  |
| 5 | 电磁兼容性 | 4.5 | Δ |  |
| 6 | 测量性能 | 4.6 | Δ | Δ |
| 备注：“Δ”：表示需要检验的项目 |  |  |  |  |

- 7 包装、运输及贮存

- 7.1包装

应有内包装和外包装。插件等可动部分应锁紧扎牢。包装应有防尘、防潮、防雨、防水、防震等措 施。

- 7.2运输

应适合陆运、水（海）运、空运，运输装卸按照包装箱上的标志进行操作。

- 7.3贮存

测试仪贮存的极限环境温度为-25 ℃～+55 ℃。长期不用的测试仪应保留原包装，在相对湿度不大于80%的库房内贮存，并且室内无酸、碱、盐、无腐蚀性、爆炸性气体或灰尘，不受雨、雪的侵害。